Obsah:

1.   Způsob a oblast použití

2.   Technické údaje

3.   Místo instalace

4.   Stavební délka, směr proudění plynu a vzdálenost od stěny

5.   Obsluha

6.   Právní prohlášení

7.   Montáž / přípoje

8.   Mazání a údržba

9.   Uvedení do provozu

10. Kontrola funkčnosti

11. Snímače impulzů

12. Přípoj měření tlaku

13. Přípoj měření teploty

14. Provedení počítadel

15. Absolut ENCODER S1D

16. Údržba a čištění

17. Recyklace a ochrana životního prostředí

18. Příloha A (schválení ATEX)

19. Příloha B (použité plastové hmoty)

20. Příloha C (prohlášení o shodě)

© Elster-Instromet Production GmbH – Všechna práva jsou vyhrazena. Vyhrazujeme si práva na technické změny.

1. Způsob a oblast použití

Rotační plynoměry jsou určeny

pro úřední měření spotřebovaného objemu:

- hořlavých plynů: zemního plynu / svítiplynu / propanu / butanu / vodíku

- nehořlavých plynů: vzduchu / dusíku / inertních plynů

- a jsou schválené pro použití v místech s nebezpečím výbuchu

kategorie 2 (zóna 1), třída EX II 2 G c II

Jiné oblasti použití / jiné plyny – po dohodě s výrobcem.

Tyto plynoměry nejsou určené pro:

- měření agresivních plynů, např. bioplynu, kalových plynů, kyslíku, acetylénu

- Těleso plynoměru			7      Hlava počítadla

- Kryt převodů				8      VF snímač impulsů

- Kryt zadní				9      NF snímač impulsů

- Píst					10    Místo pro měření tlaku

- Převodovka				11    Místo pro měřeni teploty

- Synchronní kolo			12    Přepočítávač

Pro pomoc při uvádění do provozu a údržbě, jako i při instalaci Encoderu, snímačů, přepočítávače je Vám ochotně k dispozici technické oddělení fy. Elster s.r.o., Stará Turá, (Tel. +421 (0) 32 287 2604).

2. Technické údaje

Rotační pístový plynoměr podle ČSN EN:12480

| Typ | RVG-ST | RVG |
| --- | --- | --- |
| Velikost | G10 až G25 | G16 až G400 |
| Světlost | DN 25 až DN 50 | DN 40 až DN 150 |
| Jmenovitý tlak | PN 10/16 anebo ANSI 150 |
| Teplotní rozsah - plyn - okolí | -30°C až +60°C -30°C až +60°C |
| Materiál skříně | Hliník | Litina anebo hliník |

Snímače impulsů

| NF snímač impulsů E1 (Reed-kontakt) | Snímač impulsů Wiegand | VF snímač impulsů (podle STN EN 500227) |
| --- | --- | --- |
| Umax = 24 V | Umax = 30 V | Umax = 8 VDC |
| Imax = 50 mA | Imax = 100 mA | I ≥ 2,1 mA (volný) I ≤ 1,2 mA (překrytý) |
| Pmax = 0,25 VA | Pmax = 600 mW | U < 5,9 V (volný) U > 6,8 V (překrytý) |
| R = 100 Ω (sériový odpor) |  | Ri = 1 kΩ |

Absolut ENCODER S1D

|  | Absolut ENCODER S1D počítadlo |
| --- | --- |
| Počet počítadel | 2 |
| Počet bubínků / počítadlo | 8 |
| Teplotní rozsah | -20 °C až +60°C |
| Stupeň kryti | IP 67 |
| Rozhraní Schválení ATEX | NAMUR (II 2 G EEx ia IIC T4) anebo SCR (II 2 G EEx ib IIB T4) anebo M-BUS |
| NF snímač impulsů | Opce anebo dodatečná montáž INS-10, 11, 12 Umax = 24 V, Imax = 50 mA, Pmax = 0,25 VA Ri = 100 Ω (sériový odpor) |

3. Místo instalace

Pokud chcete...

- přimíchat odorizační prostředky anebo

- používat magnetické ventily

používejte je až za měřidlem. V opačném případě se může plynoměr poškodit.

Průtok, který prochází plynoměrem,  musí být bez oscilací a pulsací. Tím se zabráni chybnému měření.

Pro bezpečnou funkci plynoměrů spolu s přídavnými zařízeními je nutné dodržet provozní podmínky uvedené na číselníku a podmínky pro teploty okolí.

Plyn nesmí obsahovat žádné vznášející se částice > 50 μm – a plyn musí být  suchý. V opačném případě může dojít k poškození plynoměru.

Při nových instalacích doporučujeme dočasnou instalaci  hrubého filtru (kuželové sítko s velikostí oka 250 μm) jako ochrany plynoměru. Sítko je třeba po cca. 4 až 6 týdnech odstranit.

4. Stavební délka, směr proudění plynu a umístění od zdi

Typ RVG

Rotační pístový plynoměr typ RVG se může instalovat buď horizontálně nebo vertikálně. Pro optimální odečet se dá počítadlo otočit o 355°. V případě, že je plynoměr vybaven olejoznaky jenom na jedné straně, musí být plynoměr namontován ve vzdálenosti (≥B + 30 mm) ode zdi, aby byl umožněn přístup při pravidelné údržbě (obrázek 1 a tabulka 1).

Zeď					Zeď

Obrázek 1: Horizontální proudění zleva doprava a zprava doleva

|  | A | B | B S VF snímačem |
| --- | --- | --- | --- |
| G16-G65 | 120 | 190 | 250 |
| G100 | 170 | 240 | 300 |
| G160 | 200 | 245 | 305 |
| G250 | 230 | 275 | 335 |
| G400 | 290 | 335 | 395 |

Tabulka 1: Minimální vzdálenost ode zdi v mm.

Typ RVG-ST

Rotační pístový plynoměr typ RVG-ST se může instalovat buď horizontálně nebo vertikálně, ale směr průtoku se musí nastavit ve výrobním závodě. Plynoměr je vybaven olejoznakem jenom na přední straně a musí se namontovat na potrubí tak, aby byla dodržena vzdálenost ode zdi minimálně 85 mm (obrázek 2).

Zeď

Obrázek 2: Horizontální směr průtoku zleva doprava

5. Obsluha

Tento návod je určen pro obsluhu, která je vyškolená na základě svého vzdělání a vědomostí v oblasti zásobování plynem a má odborné i věcné poznatky o této problematice (např. v Německu: pracovní listy DVGW č 492 a 495 anebo porovnatelná technická pravidla).

6. Právní prohlášení

- prohlášeni o shodě – viz příloha C

- platnost doby ověření – závisí na předpisech jednotlivých zemí, ve kterých jsou rotační pístové plynoměry nasazeny do provozu.

- výsledky kalibrace rotačních pístových plynoměrů jsou platné jenom v době trvaní doby platnosti ověření. Potom se pístové rotační plynoměry nemohou používat pro měření, při kterém je potřebné úřední ověření.

- Doba platnosti ověření se může prodloužit, když se po provedení náhodné úřední zkoušky dokáže, že plynoměry měří správně.

7. Montáž / připojení

Varování:  Vzhledem k  nebezpečí vzniku

elektrostatického výboje při použití v prostorech

s nebezpečím výbuchu se nesmí kryt počítadla

čistit suchým hadrem. Používejte jenom dostatečně

navlhčený hadr.

Před montáží dávejte pozor na to:

- aby byly ochranné krytky anebo samolepky odstraněny

- aby plynoměr s příslušenstvím nebyl při transportu poškozen

- aby se písty v měřící komoře lehce točily  (např. pomocí fouknutí)

- aby byla zkontrolována úplnost příslušenství (např. protikonektor, olej pro prvotní naplnění).

Pro montáž potřebujete:

Typ RVG a typ RVG-ST s přírubami:

- schválené těsnění pro jednotlivé druhy plynu

-     pro montáž plynoměru do potrubí jsou potřebné

šrouby 8.8 podle DIN 931. Délka šroubů

musí být zvolena tak, aby hloubka zašroubování

C (tabulka 2) v tělese byla dodržena (obrázek 3).

Maximální utahovací moment je 110 Nm.

Obrázek 3

|  | Velikost šroubů | Počet šroubů pro plynoměr | Hloubka zašroubování C mm |
| --- | --- | --- | --- |
| DN | PN 10/16 | ANSI 150 | PN 10/16 | ANSI 150 | PN 10/16 | ANSI 150 |
| 25 | M12 | M12 | 8 | 8 | 14-20 | 14-20 |
| 32 | M16 | M12 | 8 | 8 | 16-22 | 14-20 |
| 40 | M16 | M12 | 8 | 8 | 16-22 | 14-20 |
| 50 | M16 | M16 | 8 | 8 | 16-22 | 16-22 |
| 80 | M16 | M16 | 16 | 8 | 16-22 | 16-22 |
| 100 | M16 | M16 | 16 | 16 | 16-22 | 16-22 |
| 150 | M20 | M20 | 16 | 16 | 20-28 | 20-28 |

Tabulka 2: Hloubka zašroubování

Typ RVG-ST se závitovým připojením:

- schválené těsnění pro jednotlivé druhy plynu

-     pro montáž plynoměru do potrubí jsou potřebné následující připojovací díly

(dají se objednat u fy. Elster):

1    Potrubí				5   Díl se závitem

2    Nástavec				6   O-kroužek

3    Průvlečná matice			7   Sítko

4    O-kroužek			8   Bezpečnostní kroužek

Obrázek 4: Připojovací díly RVG-ST

Po namontování musí plynoměr (typ RVG a RVG-ST):

- být těsný

- mít namontováno všechno příslušenství

- být namontován jenom v určeném směru proudění (podle označení šipkou na tělese nebo na hlavě počítadla S1D)

- být namontován bez pnutí

- mít osy pístů v horizontální poloze (≤ 1°)

- mít namontováno těsnění soustředně s potrubím, aby nezasahovalo do potrubí

- být chráněný proti přímému vlivu okolí

Pokud je při objednávce určená provozní poloha, tak potom ve výrobě bude plynoměr vyroben v souladu s tímto požadavkem.

Při dodatečné montáži o 90° se musí všechny eventuálně namontované přístroje (např. přepočítávač) otočit o 90°.

Doporučujeme se Vám se obrátit při těchto úpravách na technické oddělení fy. Elster Stará Turá (Tel. +421 (0) 32 287 2604).

8. Mazání a údržba

- před uvedením do provozu je třeba nalít olej

- při plnění oleje musí být plynoměr bez tlaku

- potřebné množství oleje pro provoz  vč. stříkačky je přibaleno v dodávce

- používejte olej Shell Morlina 10 (případně ekvivalentní oleje např. Shell Risella 917).

- přední a zadní kryt plynoměru je navzájem přepažen, a proto se dá pozorovat stav hladiny oleje jenom z jedné strany

Typ RVG:

- v předním krytu jsou k dispozici  tři otvory pro naplnění oleje (příp. vypuštění)  a dva olejoznaky, na požádání mohou být i v zadním krytu (obrázek 6).

- vyšroubujte odvzdušňovací šrouby (E, obrázek 6) z předního krytu

- vyšroubujte odvzdušňovací šrouby v zadním krytě, zabezpečí se tím lepší přetečení oleje do zadního krytu

Typ RVG-ST:

- při horizontálním proudění jsou k dispozici dva otvory pro naplnění oleje E a V. Vypouštěcí otvor A se nachází v nejnižším bodě. Olejoznak O se nachází na přední straně plynoměru pod počítadlem (obrázek 7, vlevo).

-      při vertikálním proudění je k dispozici jenom otvor E. Vypouštěcí otvor A se

nachází v nejnižším místě. Olejoznak se nachází jenom vpravo na

přední straně plynoměru (obrázek 7, vpravo).

-     vyšroubujte odvzdušňovací šroub (E příp. V) na předním krytu.

- přední kryt pomalu naplňte olejem. Trvá asi 5 – 10 minut,

než má hladina v předním a zadním krytu stejnou úroveň.

Správné množství oleje je tehdy, když se hladina oleje nachází

ve středě olejoznaku (obrázek 5). Potřebné množství oleje

závisí na provozní poloze a je uvedené v tabulce 3 nebo 4.            Obrázek 5:

Hladina oleje

v olejoznaku

Typ RVG A RVG-ST:

- zašroubujte všechny šrouby (jsou utěsněné O-kroužky).

-      doba kontroly stavu oleje je závislá na individuálních provozních podmínkách a

kvalitě plynu. Kontrolujte hladinu oleje  každé 2 měsíce. Když při

provozu získáte dlouhodobé zkušenosti se stavem oleje, můžete dobu kontroly

oleje prodloužit. Při měření zemního plynu je třeba vyměnit olejovou náplň

každých 5 let, při znečištění i častěji.

- Nikdy nepřepravujte rotační pístový plynoměr naplněný olejem. Před

transportem (např. před opravou) je třeba bezpodmínečně vypustit olej, 
       protože jinak olej proteče do měřicí komory a poškodí plynoměr.

Směr průtoku	          Směr průtoku	  Směr průtoku	   Směr průtoku

(vertikální)  	           (horizontální)              (vertikální)	    (horizontální)

zdola- nahoru            zleva - doprava          zhora – dolů          zprava – doleva

E = Plnící otvory	     O = Olejoznaky	A = Vypouštěcí otvory

Obrázek 6: Plnící, vypouštěcí otvory a olejoznaky pro typ RVG

|  | Množství oleje |
| --- | --- |
| Směr průtoku | RVG, těleso GGG 40 | RVG, hliníkové těleso |
|  | G16 – G100 | G160 – G250 | G16 – G100 | G160 – G250 |
| Horizontální | cca. 100 ml | cca. 240 ml | Cca. 65 ml | cca. 190 ml |
| Vertikální | cca. 225 ml | cca. 525 ml | cca. 170 ml | cca. 535 ml |

Tabulka 3: Potřebné množství oleje při uvádění do provozu a při výměně oleje

pro RVG

Směr průtoku (horizontální)		Směr průtoku (vertikální)

zleva – doprava			        zhora – dolů

E = Plnící otvory pro olej				O = Olejoznaky

A = Vypouštěcí otvory pro olej  			V = Uzavírající šroub

Obrázek 7: Plnící, vypouštěcí otvory a olejoznaky Typ RVG-ST

| Směr průtoku | Olejoznak | Množstvo oleja |
| --- | --- | --- |
| Horizontální | Na přední straně hlavy počítadla | cca. 25 ml |
| Vertikální | Na boku hlavy počítadla | cca. 80 ml |

Tabulka 4: Potřebné množství oleje při uvádění do provozu a při výměně oleje

pro RVG-ST

9. Uvádění do provozu

Aby se plynoměr nepoškodil:

- plňte potrubí pomalu, pokud se nedosáhne provozního přetlaku.

- nárůst tlaku nesmi překročit 35 kPa/s. Na naplnění potrubí by se měl použít by-pass (doporučujeme rourku s průměrem 12 mm).

- nepřekračujte měřící rozsah ani krátkodobě!

- proveďte zkoušku těsnosti.

Pozor!  Po instalaci může plyn obsahovat částice nečistot např. okuje, rez a jiné

cizí předměty.

Namontujte proto před plynoměr filtr (např. kuželové sítko), aby se předešlo poškození pístů. Nezapomeňte filtr po cca. 4 až 6 týdnech odstranit, protože zanesený filtr brání plnému průtoku plynu.

10. Kontrola funkčnosti pomocí měření tlakové ztráty

Pomocí měření tlakové ztráty se může lehce zjistit správná funkce rotačního pístového plynoměry. Pokud se zvýšila hodnota tlakové ztráty o více jako 50% proti hodnotě při uvedení do provozu, tak může být znečištěná měřící komora, což vede k nesprávnému měření. Při nárůstu tlakové ztráty je třeba zohlednit průtok a provozní tlak.

Doporučujeme, aby se při uvedení do provozu změřila tlaková ztráta při různých průtocích, změřil se provozní přetlak a tyto údaje se zaznamenaly a archivovaly. Základem při pozdější kontrole je aktuální tlaková ztráta, aktuální provozní přetlak a jejich porovnání s původními hodnotami. Podle dole uvedeného vzorce se dá vypočítat hodnota tlakové ztráty, která by měla být při konkrétním průtoku. Tlaková ztráta je proporcionální k absolutnímu tlaku (pabs) a ke druhé mocnině průtoku.

Δp ~ pabs . Q2

11. Snímače impulzů

Typ RVG:

Pro vstupní obvody externích přístrojů

(např. přepočítávač množství plynu) se

může na plynoměr nasunout zvenku snímač

impulzů (typ IN-S) nebo snímač impulzů

Wiegand (typ IN-W).

Namontujte snímače (je-li to třeba) takto:

- zasuňte vedení snímače impulzů do drážky

v krytě počítadla, dokud nezaskočí na doraz.

- zapojte jednotlivé kolíky protikonektoru podle

schématu zapojení na plynoměru / snímači

impulzů.

- pro připojení externího přístroje použijte stíněný

kabel (podle DIN 60079-14).

Při potřebě vyšších frekvencí můžete použít

vysokofrekvenční snímač impulzů (typ A1K).

Tento snímač je plynotěsně namontován plynoměru.

Konektor snímače je otočný.

- zapojte jednotlivé kolíky protikonektoru podle

schéma zapojení na snímači impulzů.

- pro připojení externího přístroje použijte stíněný

kabel (podle DIN 60079-14).

Snímač se dodává i jednotlivě, pro dodatečnou montáž, ale tuto mohou vykonat jenom pracovníci fy. Elster. Zapojení protikonektoru si může provést zákazník sám.

Typ RVG-ST:

Rotační pístové plynoměry typu RVG-ST mohou být osazené jedním nebo dvěma nízkofrekvenčními snímači impulzů. Mimo toho může být osazen také kontrolním snímačem PCM, který slouží ke kontrole přerušení kabelu nebo ke kontrole ovlivňování snímačů impulzů externím magnetickým polem.

Mimo toho je k dispozici, na zvláštní objednávku, vysokofrekvenční snímač. Počet impulzů na 1 m3 je uveden na štítku plynoměru.

Zapojení pinů snímače je znázorněné na samolepce nalepené na plynoměru. Zapojení znázorňuje pohled shora na kolíky rozebraného konektoru, případně pohled na stranu letovaných spojů protikonektoru.

Obrázek 8:  Konektor a protikonektor typ RVG-ST

Pozor!  Všechny snímače impulzů jsou vnitřně bezpečné a mohou se používat v prostředích s nebezpečím výbuchu a musí být napájené jenom jiskrově bezpečnými zdroji. Bezpečnostní bariéry musí dostatečně splňovat požadavky nevýbušného provedení  EEx ib IIC (viz  označení snímačů v příloze A).

12. Přípoj pro měření tlaku

Pro připojení např. snímače tlaku je na tělese namontovaný přípoj pro jeho zašroubování (podle DIN 2353)

Přípoj je označený pm, a je připravený na připojení ocelové trubky d = 6 mm, podle normy EN 10305-1 (např. druh ocele E 235).

Pozor! Nepřipojujte na připojení trubky z nerezavějící oceli nebo trubky z neželezných materiálů.

Poznámka: Použijte, prosím, výhradně jenom originální Parker-Emeto pro vytvoření trubkových spojení. Bezpečnost funkce bude dodržená jenom tehdy, když budou materiály přípoje a trubky vzájemně shodné. Při přestavbě nebo instalaci přídavných zařízení vám rádi pomohou pracovníci fy. Elster s.r.o. Stará Turá, (Tel. +421 (0) 32 287 2604).

13. Přípoj pro měření teploty

Pro měření teploty plynu v tělese plynoměru

se mohou namontovat max. 2 teplotní pouzdra.

(typ RVG - EBL 67)

(typ RVG-ST - EBL 45)

Dejte pozor na to, že na měření teploty při

venkovních instalacích má vliv okolní teplota.

Proto všechny měřící členy  mimo potrubí je třeba

dostatečně chránit proti vlivům okolí. Aby se dosáhlo optimální přestupu tepla, doporučujeme naplnit teplotní pouzdro teplo vodící tekutinou anebo pastou.

Když nejsou k dispozici žádné přípoje pro měření teploty, tak vykonávejte měření teploty v potrubí za rotačním pístovým plynoměrem ve vzdálenosti 3 x DN.

14. Provedeni počítadel (typ RVG)

Plynoměry můžou být osazené rozdílnými provedeními počítadel

Hlava počítadla S1

-   je to standardní provedení s 8-místním válečkovým

počítadlem

-   univerzálně odčitatelná

-   otočná kolem své osy až do 355°

-   vhodná pro venkovní instalace

-   připravená pro zvenku připojitelný a vyměnitelný

snímač impulzů

Hlava počítadla S1V

-    má stejné vlastnosti jako hlava počítadla S1

-   mechanické počítadlo je odčitatelné shora

Hlava počítadla S1D

-    má stejné vlastnosti jako hlava počítadla S1V

-    obsahuje dvě 8-místné válečkové počítadla (podle

směru proudění je vždycky jedno počítadlo překryté)

-    plynoměr s S1D se dá použít při všech provedeních

Hlava počítadla – MI2

-     provedení s jedním 8-místním válečkovým

počítadlem

-     mechanické počítadlo je odčitatelné shora anebo

pod uhlem 45°.

-     otočná kolem své osy až do 255°

-    vybavená jedním vertikálním anebo horizontálním

mechanickým náhonem podle požadavek EN 12480

-    připravená pro zvenku připojitelný a vyměnitelný

nízkofrekvenční snímač

Absolut ENCODER S1D (typ RVG)

- má stejné vlastnosti jako hlava počítadla S1D

- je použitelná jako hlavni počítadlo pro plynoměry

- je k dispozici pro počítadla s mechanickým

náhonem (hlava počítadla provedení II)

- Encoder je určen k zapojení do přídavných zařízení (přepočítávače množství plynu, databanky anebo do systému M-Bus v prostorech s nebezpečím výbuchu (viz bod 2: Technické údaje). Proto musí mít připojený systém minimálně následující schválení:

( EEx ia IIC) pro provedení s rozhraním Namur

( EEX ib IIC) pro  provedení s rozhraním SCR

Provedení s rozhraním M-BUS nemá schválení ATEX.

Připojení Absolut ENCODER S1D na mechanický náhon plynoměrů

- zasuňte připojovací nástavec ENCODER-u do mechanického náhonu počítadla (např. hlava počítadla provedení II).

- zabezpečte připojovací nástavec před pootočením nebo vysunutím zabezpečovacím šroubem.

- pokud se používá plynoměr pro platební styk, pak musí být tento šroub zaplombovaný.

-       pokud chcete ENCODER po zabudování nebo přestavbě zesynchronizovat

s mechanickým počítadlem potřebujete návod „synchronizování ENCODERU“

a speciální nářadí. Doporučujeme Vám,  abyste se obrátili na pracovníky fy.

Elster s.r.o. Stará Turá, (Tel. +421 (0) 32 287 2604).

Připojení ENCODER-u

- Pro připojení použijte jenom

stíněný kabel (EN 60079-14)

a dbejte na správné zapojení

kolíků (viz samolepka na krytě

svorkovnice),                                         Obrázek 9 – samolepka Enkoder-u

- pro připojení na rozhraní Namur dbejte na správnou polaritu dvojvodičového

připojení. Rozhraní M-Bus a SCR jsou nezávislé na polaritě připojení.

-     Existuje možnost připojit stínění kabelu na kryt plynoměru nebo na potrubí. Před tím ale bezpodmínečně prověřte, zda použitý systém zemnění je schválen pro obě zemnění (uzemňovací  a potenciální rozdíly zemnění).

-  Zapojení dvou dolních svorek závisí od směru průtoku plynu  plynoměrem

Přepojeni dolních svorek (běžné zapojení od výrobce). Horní počítadlo je aktivní. Směr průtoku plynu zdola nahoru nebo zprava doleva.

Obrázek 10: Směr průtoku plynu zdola nahoru nebo zprava doleva, dolní svorky jsou přepojené.

Dolní svorky nepřepojené: Dolní počítadlo je aktivní.

Směr průtoku plynu zleva doprava nebo shora dolů.

Obrázek 11: Směr průtoku plynu zleva doprava nebo shora dolů, spodní svorky jsou nepřepojené.

Když je potřebný výstup impulzů pro externí přístroje (např. přepočítavač množstva plynu) může se na hlavu počítadla nasunout nízkofrekvenční snímač impulzů. Tento namontujte (když je to potřebné) tak, jako je to uvedené v bodě 11.

16. Údržba a čistění

- Čistěte znečistěný plynoměr jenom vlhkým hadrem.

- Nečistěte plynoměr a přídavné zařízení rozpouštědly.

- Schválené čistící prostředky jsou všechny, které nepůsobí agresivně  na materiál.

Recyklace a ochrana životního prostředí

Fa. Elster zredukovala potřebu obalového a transportního materiálu na minimum. Při jejich volbě jsme brali na zřetel jejich eventuální možné opětovné použiti. Používané balící materiály jsou druhotné suroviny v papírenském průmyslu. Pěnové hmoty Instapak® jsou recyklovatelné a opětovně použitelné.

Fólie a pásky jsou rovněž z recyklovatelné plastické hmoty. Firma Elster myslí na recyklaci již při vývoji výrobků. Při výběru materiálů se volí takové materiály, které se dají recyklovat, lehce demontovat a separovat z jednotlivých podskupin výrobků a rovněž myslí i na ochranu životného prostředí a ochranu zdraví při recyklaci.  Rotační pístové plynoměry se skládají především z kovových materiálů, které se dají v ocelárnách a hutích roztavit, a proto se dají znova použít. Použité plastické hmoty jsou uvedeny v příloze B,  jsou označené tak, aby se dalo jednoznačně určit o jaký druh se jedná a jsou připravené pro jejich případné tříděni.

Použitý  olej  je  Shell  Morlina  (minerální  olej),  je zabarvený načerveno (podíl barvy 10 ml / 100 l oleja) a musí být jako všechny minerální oleje (např. automobilové oleje) neškodné ke životnímu prostředí.

18. Příloha A

Snímače impulzů, které se používají spolu s rotačními pístovými plynoměry,  mají vlastní schváleni ATEX (schváleni Ex) a jsou uvedené v následující tabulce:

| Typ snímače impulzů | Popis senzorů | EC potvrzení o typové zkoušce, směrnice 94/9/EC. Označeni snímače impulzů | Výrobce |
| --- | --- | --- | --- |
| NF snímač impulzů IN-S.. Deska plošných spojů E1 IN-W.. | Reed kontakt KSK-1A81-0810 KSK-1C97-1020 2322 KSK-1B90U-BV09904 | TÜV 03 ATEX 2123 Označeni Ex: II 2 G EEx ia IIC T4 | Elster-Instromet Production-GmbH 55252 Maiz-Kastel Německo |
|  | Senzor WIEGAND Series 2000 Magnetický senzor | FTZÚ 04 ATEX 0277 Označení Ex: II 2 G EEX ia IIC T6/T4 TÜV 01 ATEX 1776 Označení Ex: II 2 G EEx ia IIC T4 | Premagas. s.r.o 916 01 Stará Turá Slovensko Elster-Instromet Production-GmbH 55252 Maiz-Kastel Německo |
| VF snímač impulzů A1K | Induktivní, bezdotykový spínač N 95000 | PTB 01 ATEX 2192 Ex označeni: II 1 G ia IIC T6 | IFM Electronic GmbH 45127 Essen Německo |
| Absolut ENCODER S1D | Systém Encoder | PTB 01 ATEX 2544 Ex označeni: II 2 G EEX ia/b IIC T4 | Elster-Instromet Production-GmbH 55252 Maiz-Kastel Německo |

19. Příloha B

Plasty použité v rotačních pístových plynoměrech, viz taky bod 17 „Recyklace a ochrana životného prostředí“.

| Umělé hmoty | Značka | Chemické označeni |
| --- | --- | --- |
| Snímač impulzů | PA 6.6 | Polyamid |
| Převodovka – skup. | POM | Polyoxymetylén |
| Ozubené kola a malé součástky | POM | Polyoxymetylén |
| Kryt počítadla a počítadlo | PC | Polykarbonát |
| Spodní díl počítadla | PPA | Polyftalátamid |
| Válečky počítadla | PA 12 PPO | Polyamid Polyfenyloxid |

20. Příloha C

# Text boxes

Návod k obsluze a údržbě

Rotační pístový plynoměr

RVG G16-G400

RVG-ST G10-G25

provedení s přírubou

RVG-ST G10-G25 provedení se závitem

Konektor

Protikonektorrr